MODE D’EMPLOI

Appareil : Conductimètre « MD22016 » Marque : PIERRON

Fonction : Cet appareil, associé à une sonde conductimétrique, permet de mesurer la conductivité d’une solution.

Description :

Raccorder la sonde conductimétrique au conductimètre. Mettre sous tension le conductimètre en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt. Etalonnage : Rincer la sonde conductimétrique à l’eau déminéralisée et l’essuyer délicatement à l’aide d’un papier absorbant. Appuyer simultanément sur les boutons (et ( jusqu’à ce que l’indication « REGL » apparaisse. Tremper la sonde conductimétrique dans une solution étalon de chlorure de potassium de conductivité connue : 0,084 mS/cm ou 1,413 mS/cm ou 12,88 mS/cm. A l’aide des boutons (et (, sélectionner la valeur de la conductivité de la solution étalon. Valider par un appui bref sur le bouton Marche / Arrêt. Rincer à nouveau la sonde conductimétrique à l’eau déminéralisée et l’essuyer délicatement. Mesure de la conductivité d’une solution : Tremper la sonde conductimétrique dans la solution dont on veut mesurer la conductivité. Par appuis successifs sur le bouton Menu, sélectionner : la fonction conductimètre (voyant mS allumé), le calibre (2 ou 20 ou 200 mS/cm). La valeur de la conductivité de la solution s’affiche alors. Si l’indication - - - - apparaît cela signifie que le calibre utilisé est trop petit. Changer alors de calibre par appuis successifs sur le bouton Menu. Sortir la sonde conductimétrique de la solution, la rincer et l’essuyer délicatement. Eteindre le conductimètre en appuyant sur le bouton Marche /Arrêt.